彩色多普勒超声仪器项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2021年3月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

、

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的彩色多普勒超声仪器进行报价，具体参数要求如下：

- 货物名称：

彩色多普勒超声系统

- 用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声系统:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ※≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - ※全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

  - ※组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - ※声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 有多个探头接口

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 空间复合成像，最高≥9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - ※扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用）

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 支持应变式弹性成像

3.33.1 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

3.33.2 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - ※点式剪切波定量式弹性成像功能

3.34.1 可以进行点式剪切波定量分析

  - 体位图

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - ※血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - ※支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。（提供证明图片）

  - ※支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - ※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

5.1.1支持手动、自动回放

5.1.2支持4D 电影回放

5.1.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

5.1.4支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行≥32项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储≥1T硬盘

  - 内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - ※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

  - 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内

  - ※通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - ≥５个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

8.3.1 数字化声束形成器

8.3.2 全程动态聚焦

8.3.3 多倍信号并行处理

8.3.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

8.3.5最大帧率: ≥650 帧/秒

8.3.6二维灰阶：≥256

8.3.7动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

8.3.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

8.3.9伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

8.4.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.4.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

8.4.3 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

8.4.4 最大帧率: ≥200 帧/秒

8.4.5 支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

8.5.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

8.5.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

8.5.3 显示控制：反转、零移位、标尺、增益等

8.5.4 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

8.5.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.5.6 取样容积: 0.5-25mm ,支持所有探头

8.5.7 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

8.5.8 零位移动：≥8 级

8.5.9 快速角度校正

8.5.10 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

  - 心功能自动测量工具，自动识别时相、自动描迹心内膜、自动获得EF值（提供证明图片）

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280